**激光口腔治疗仪性能需求**

1.外观：保护外壳可高温高压消毒。（实现彻底无菌，满足种植手术应用）

2.激光中心波长：660nm±10nm。（光动力技术要求特定波长激光）

3.输出功率：160mW—220mW。（匹配特定能量功率）

4.定时控制装置：60S±3S。

5.当电压低于1.8V时，治疗仪自动停止工作。

6.符合激光辐射安全要求。

7.工作条件：工作温度5℃-40℃，相对湿度≤90%，大气压力700hpa—1060hpa,电源（内部电池：2节1.2VAAA镍氢可充电电池）：DC2.4V±0.6V。

8.工作要求：与一次性使用口腔治疗盒配合使用，用于口腔局部感染性疾病（牙周炎、牙龈炎、牙髓炎、种植体周围炎）的辅助治疗。

9.质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年。

10.负责信息系统联机费用。