全自动免疫分析仪性能需求

- 全自动免疫分析系统，可原始采血管直接上机，无需人工吸样检测；

- 可检测项目至少包括：hs-cTnI、hs-TnT、CK-MB、MYO、BNP、ST2、Lp-PLA2、MPO、D-Dimer、FDP、血栓四项（TAT、PIC、TM、tPAIC）；

- 检测模式：具有批量模式和急诊模式；

- 检测速度：≥200测试/小时；

- 首个标本的出结果时间：≤10分钟；

- 样本架≥6个，样本位≥60个；

- 试剂仓≥30个，试剂位≥300个；

- 支持检测的标本类型至少包括全血、血清和血浆；

- 支持LIS/HIS双向通讯；

- 可自动扫描并识别标本条码，可自动识别并更新试剂参数、试剂剩余量、吸头剩余量等信息；

- 发生仪器故障、试剂剩余量不足、吸头不足等异常情况时，仪器能报警提示。

- 高敏肌钙蛋白I项目的标本检测吸样量：≤80uL；

- 高敏肌钙蛋白I项目的检测灵敏度：≤5pg/mL；

- 高敏肌钙蛋白I项目的健康人群总检出率：≥50%，能提供相关证明材料。

- 高敏肌钙蛋白I项目重复性：CV≤8%；

- 宜具有同品牌的检测试剂盒、校准品和质控品，并能提供≥2种浓度水平的质控品。

17.质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年；

18.负责信息系统联机费用。