全自动凝血分析仪性能需求

- 宜采用光学法的原理，可检测项目包括 PT、TT、APTT、FIB、D-Dimer、外源性凝血因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）、内源性凝血因子（Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ）、狼疮抗凝物检测、蛋白C、蛋白S、FDP、AT-Ⅲ、肝素测定（抗Xa）项目。

- 能自动旋转标本管扫描标本条码并直接上机，能扫描识别试剂条码并读取信息。

- 支持LIS双向通信。

- 智能监测：在标本正式开始检测前能自动识别与提示是否存在脂血、溶血、黄疸等干扰，宜能对干扰强度进行分级。

- 自动定量稀释：当出现高值的异常结果时，仪器能进行自动定量稀释检测。

- 自动定标：在出现室内质控失控、换批号等情况时，仪器能进行自动定标。

- 自动报警：标本量不足、反应杯剩余量不足、干扰物的浓度超过警示阈值时能自动发出报警提示。

- 自动穿刺：仪器宜能在不拔出标本管盖子的情况下进行穿刺采样并检测。

- 检测速度：PT≥300个测试/小时，D-Dimer≥200个测试/小时。

- 检测通道：≥20个，任何一个检测通道都可以检测基于凝固法、免疫比浊法、发色底物法的项目。

- 检测急诊位≥30个，检测标本位≥200个，批量标本能循环自动进样。

- 试剂位：≥30个，孔径能满足放置不同规格试剂瓶的需求，且具有冷藏功能。当试剂放置于试剂位后，仪器能自动识别试剂位的试剂项目信息、检测量和剩余检测次数等，能进行多项目检测。

- 加样针：≥4针，具有液面感应、防挂液、防气泡、防甩液、防撞保护功能。

- 使用一次性反应杯，最大装杯数量≥1600个。

- 仪器宜支持进行APTT纠正试验，能自动混合检测，并能自动孵育。

- 仪器宜能提供凝固曲线图，能直接从曲线上读取检测结果，能自动快速分析异常的凝固曲线图，并提示异常原因和止凝血系统疾病的相关信息。

- 具有同品牌的配套试剂，其中D-二聚体线性范围上限≥25μg/ml，能提供试剂备案说明书。

- PT、TT、APTT、FIB、D-Dimer等项目的相关检测试剂具有国家卫健委临检中心室间质评独立分组，上报实验室数量≥350家，能提供相关证明材料。

- 支持使用开放试剂，即能使用至少2种市场上主流品牌的试剂。

- 质控品：宜有至少三个水平区间的PT、APTT、TT、FIB、AT质控品，涵盖正常、异常、特别异常的全阈值；宜有至少两个水平的D-二聚体、FDP项目质控品，能满足三甲医院检验科质量控制标准和ISO 15189质量体系要求。

- 质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年；

- 负责信息系统联机费用。