尿沉渣水平离心机性能需求

1.宜采用大功率交流变频电机驱动，配置高精度测速系统；

2.宜使用微机变频控制系统，液晶显示，具有转速和离心力双显示功能；

3.宜使用弹簧悬挂减振系统，不平衡量≥15克；

4.具有故障自动诊断功能，针对超速、不平衡、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用；

5.最高转速≥6000r/min；

6.最小相对离心力≤400g，最大相对离心力≥5200×g；

7.升速时间：＜35s；降速时间：＜45s（制动模式）；

8.转速精度：±10 r/min ；

9.最大容量:不少于15ml×24 ；

10.定时范围：宜为 1s-99min59s；

11.离心要求：水平离心；

12.质保期:设备验收合格后原厂质保期≥3年；

13.负责信息系统联机费用。