医用冷藏冰箱性能需求1

1.立式双开门,有效容积≥760升

2.外部尺寸：宽≤110cm、深≤71cm、高≤220(加上脚轮总高度）

3.门体配备：保证高温、高湿环境下无凝露

4.产品方便挪动位置，需配备万向脚轮，脚轮可锁定

5.显示控制器类型：微电脑控制，箱内温度控制在2℃～8℃范围内，温度显示精确至0.1℃

6.降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至4℃用时不高于60min

7.多重报警功能：至少有超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、后备电池电量低报警

8.至少三种报警方式：声音蜂鸣，LED显示闪烁，远程报警（可另接选配报警设备）

9.多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整

10.配备两个温度模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致

11.温度数据记录：标配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据

12.标配冷链监控，自带网络实时监控。

13.电压范围；宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用。

14.验收合格后，保修期≥3年。