医用冷藏冰箱性能需求2

1、立式，有效容积≤75 升；

2、门体：保证高温、高湿环境下无凝露；

3、蒸发器及制冷方式：采用高性能翅片真风冷制冷，确保温度均匀；

4、降温时间：25℃环境下，空载从室温冷藏降温至 4℃用时不高于 30min；

5、多重报警功能：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警（断电后可持续显示柜内温度 48h 以上）；

6、三种报警方式：声音蜂鸣，LED 显示闪烁，远程报警（需另接选配报警设备）；

7、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；

8、设备具备安全开关，关闭开关后设备停止运行，省去拔插插座，再次启用打开开关即可；

9、温度数据记录：标配 USB 数据导出模块，同步记录箱内温度数据；

10、标配冷链监控，自带网络实时监控。

11、电压范围；宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用。

12、验收合格后，保修期≥3年。