## Sheet1
配件附件及低值器械市场调研清单
配件附件 | 商品名称 | 技术要求 | 服务要求
| 除颤仪、监护仪、心电图机心电导连线 | 1.频率覆盖0.05-100HZ，满足基本心率、心律监测 。 2.线长﹥2M，含分段延长。 3.导联数：3导、5导、12导 。 4.导联类型：新生儿、儿童、成人三种 。 5.接口要求：适配宝莱特、迈瑞、金科威、科曼、飞利浦、祖尔等品牌机型。 | 1.保修期≥6个月 2.到货及时：12小时内反应，48小时内到货 3.能提供应急服务
| 除颤仪、监护仪血氧探头 | 1.测量范围与精度：SpO2在0%-100%，误差≤±3%；PR在0次/分钟-250次/分钟，误差≤±2%。 2.探头类型：指夹式、指套式、包裹式等；婴幼儿、儿童、成人。 3.线长度：﹥2M。 4.接口类型：适配宝莱特、迈瑞、金科威、科曼、飞利浦、祖尔等品牌机型。 5.探头材料：耐消毒材料，如ABS塑料、硅胶等。 | 1.保修期≥6个月 2.到货及时：12小时内反应，48小时内到货 3.能提供应急服务
| 电子血压计、水银血压计、心电监护仪血压袖带延长管、接头 | 1.袖带宽度：12-13cm。 2.袖带长度：小号（20-26cm），中号（27-35cm），大号（36-45cm），超大号（46-55cm）。 3.管路长度：60-100cm。 4.接口：适配宝莱特、迈瑞、金科威、科曼、飞利浦等品牌机型。 5.材料：气囊为具备良好弹性和密封性橡胶，袖套为耐磨易清洁尼龙或聚酯纤维。 | 1.保修期≥6个月 2.到货及时：12小时内反应，48小时内到货 3.能提供应急服务
| 监护仪、除颤仪电池 | 1.电池容量≥2000mAh。 2.电池电压：适配宝莱特、迈瑞、金科威、科曼、飞利浦、祖尔等品牌机型。 3.充电温度﹤60℃。 4.电池类型：锂电池、蓄电池。 | 1.保修期≥6个月 2.到货及时：12小时内反应，48小时内到货 3.能提供应急服务
| 紫外线消毒车灯管 | 1.电源电压：220V。 2.灯管功率：30W。 3.双端充电，有臭氧。 4..灯管类型：直管 | 1.保修≥6个月 2.到货及时：12小时内反应，48小时内到货 3.能提供应急服务
| 内窥镜灯泡 | 1.灯泡功率、电压：适配史赛克、史托斯、奥林巴斯、宾德等品牌机型。 2.灯泡寿命≥500h | 1.保修期≥500h或1年 2.到货及时：12小时内反应，48小时内到货 3.能提供上门和应急服务
| 呼吸机氧电池 | 1.输出电压：适配迈瑞、科曼、普博、泰科、迈柯维等品牌机型。 2.测量范围：0%-100%。 3.测量响应时间：≤15秒。 4.测量精度：误差﹤±1% | 1.保修期≥6个月。 2.到货及时：12小时内反应，48小时内到货。 3.能提供上门和应急服务
| 呼吸机流量传感器 | 1.适配迈瑞、科曼、普博、泰科、迈柯维等品牌机型。 2.测量范围：流量范围为0.1-200L/min，覆盖成人、儿童、新生儿；压力范围为-100∽+100cmH2o 3.测量精度：流量精度≤±3%4.测量响应时间﹤10毫秒。 | 1.保修期≥6个月。 2.到货及时：12小时内反应，48小时内到货。 3.能提供上门和应急服务
低值设备 | 指脉血氧夹 | / | 1.使用年限≥5年。 2.保修期≥1年。 3.到货及时：12小时内反应，48小时内到货。 4.能提供上门安装和应急服务（若有需要）。
| 医疗废液收集装置 | /
| 氧气吸入器（含湿化瓶） | /
| 特定电磁波治疗仪 | /
| 负压吸引瓶 | /
| 听诊器 | /
| 玻璃体温计 | /
| 氧气袋 | /
| 简易呼吸器 | /
| 臂式电子血压计 | /
| 非接触式红外体温计 | /
| 制氧机 | /
| 血压袖带（电子血压计袖带） | /
| 气垫床气泵（含床垫） | /
| 病床床垫 | /
紫外线消毒车