牙科电动抽吸机性能技术要求

一、核心使用与抽吸性能

1.适配能力：支持≥5台牙椅同时稳定运行，满足多工位同步诊疗需求；

2.抽吸效率：额定抽吸量≥1800 L/min，且在满负荷工作状态下抽吸量无明显衰减；

3.介质处理：可高效处理牙科诊疗中产生的固体颗粒及唾液、冷却水等混合液体，无堵塞风险。

二、运行环境与安全保护

1.噪音控制：正常运行时，设备1米处噪音≤65 dB，保障诊疗环境安静；

2.安全防护：具备过载、过热、电压异常及电磁抗干扰保护功能，出现故障时自动报警并显示文字故障提示，精准定位故障点；

3.尺寸要求：整机外形尺寸≤500mm（长）×400mm（宽）×700mm（高），适配有限安装空间。

三、系统配置与清洁维护

1.关键配置：内置超高压主机及高效水气分离系统，实现气液快速分离；搭载高精度压力传感器，实时监测系统负压输出，确保每台牙椅抽吸量恒定；

2.清洁功能：管路具备自动清洗功能，配合抽吸延时及排污延时设计，彻底清除管道内残留介质，保持管路清洁畅通，降低交叉感染风险；

3.数据显示：配备高清显示面板，实时文字显示设备运行频率、真空压力数值及运行电流，便于操作人员直观监控设备工况；

- 售后保障

整机免费保修期限≥3年，保修期内提供快速上门维修服务。