## Sheet1
设备采购项目性能需求及价格调研 【维保≥3年，不允许进口产品，供货期≤90天】
产品名称 | 数量（套） | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 报价单价 （万元） | 报价总价（万元）
眼底照相机 | 1 | 20 | 20
报名供应商信息
公司名称 | 企业性质 | 联系方式 | 所报品牌型号 |  | 设备使用年限
性能需求偏离情况
性能需求 | 所报品牌型号性能对比 |  |  | 偏离情况 | 备注
1．功能：免散瞳/散瞳彩照/无赤光/眼底荧光造影（FFA）
2．控制方式：眼对位方式，对焦方式，屈光补偿方式，曝光方式为全自动模式并可选手动模式
3．触屏控制，无需手柄，一键操作，眼前节眼底同时成像，左右眼同时摄像，无需另行选择
4．视场角度：视场角≥45°
5．屈光不正补偿范围：±18D
6．内置专用相机：采集像素≥1800万
7．观察光源：显色指数：Ra≥85%
8．拍摄光源：氙灯
9．工作距离≥30mm
10．最小可拍摄瞳孔直径:≥3.3mm
11．内固视灯:固视标:内固视标:采用液晶点阵，任意位置点可调，外固视灯:LED
12．三维平台运动范围:上下30mm、左右90mm、前后40mm
13．下巴托:根据眼位自动调节高度，运动范围:上下60mm
14．人机界面：具备主屏副屏双屏幕，便于带教及相关操作，并可实现眼底红外实时监控等相关参数设置同步显示。
15．Win 10以上操作系统